拇指外翻自我評估與追蹤系統-測試文件

- 引言

本測試文件的目的在於驗證「拇指外翻自我評估與追蹤系統」是否能滿足需求文件中所定義的功能與使用者故事。系統的主要功能包括鞋墊量測、A4 自動辨識、校正旋轉、雙足去背、拇趾外翻角度計算與分級，以及後跟彎曲角度分析。這些功能直接對應到患者在家中自我評估的需求，以及醫師在診間快速掌握病情的需求。透過測試案例的設計與執行，我們能確保系統在不同情境下的正確性、穩定性與可靠性。

- 測試環境

| 作業系統 | Windows 11 64-bit |
| --- | --- |
| 硬體設備 | CPU :Intel i7-10700 @ 2.90GHz GPU :NVIDIA RTX 3080 RAM :32GB |
| Python版本 | 3.11 |
| CUDA版本 | 11.8.0 |
| 測試影像集 | 正常足部影像 50 張 中度外翻影像 50 張 重度外翻影像 50 張 模糊/低解析度影像 20 張 非足部影像 20 張 |

- 測試工具

| pytest | 單元測試與功能測試框架 |
| --- | --- |
| locust | 模擬高頻率使用者行為進行壓力測試 |
| JMeter | 批次測試與效能報告產出 |
| OpenCV測試模組 | 影像前處理與輪廓檢測驗證 |
| PyTorch | Keypoint R-CNN 模型推論效能測試 |
| Chart.js/Matplotlib | 病情趨勢圖生成驗證 |

- 測試案例與檢核項目(功能性需求)

      - 測試案例：鞋墊A4自動辨識

- 對應需求：需求文件 1-2「A4自動辨識」

進行條件: 使用者上傳鞋墊放置於 A4 紙上的影像，

解析度 ≥ 1080p，光線充足。

測試方法:

          - 執行影像前處理（灰階、模糊、二值化、邊緣檢測）。

          - 使用 findContours 偵測輪廓並篩選近似四邊形。

          - 選取最大面積的四邊形作為 A4 紙。

檢測項目:

    - 是否正確標註四角點座標。

    - 是否能正確換算像素比例。

    - 當影像不符合條件時是否提示「請重新拍攝」。

成功條件:

四角點標註正確，比例換算正確，異常影像能提示錯誤。

      - 測試案例：鞋墊校正旋轉

- 對應需求：需求文件 1-3「校正旋轉」

進行條件：已完成 A4 偵測並取得比例尺，

鞋墊影像存在傾斜角度。

測試方法：

- 提取鞋墊主輪廓。

- 使用 KD-Tree 搜尋最遠點對。

- 計算主軸與 A4 橫向中心軸的夾角。

- 使用 warpAffine 完成仿射旋轉。

檢測項目：

    - 校正後鞋墊主軸偏差是否 ≤ 1°。

    - 校正後輪廓面積與原始影像差異是否 ≤ 5%。

成功條件：

校正後鞋墊直立，幾何一致性維持。

      - 測試案例：鞋墊長度與寬度量測

- 對應需求：需求文件 1-1「長度量測」

進行條件：已完成 A4 偵測與校正旋轉，鞋墊主輪廓已提取。

測試方法：

- 計算鞋墊總長 L。

- 在 0.15L 處生成平行線 → 後跟寬。

- 在 0.4L 處生成平行線 → 中足寬。

- 在 0.5L 處搜尋最大距離 → 前掌寬。

- 將像素值換算為毫米。

檢測項目：

    - 長度與寬度數據誤差是否 ≤ ±2 mm。

    - 系統是否正確標註量測線段。

成功條件：

量測數據精準，標註正確。

      - 測試案例：雙足去背與拍照按鈕控制

- 對應需求：需求文件 2-1「雙足去背」

進行條件：使用者拍攝雙足影像，系統已載入 YOLOv8-seg 模型。

測試方法：

- 系統執行分割並生成遮罩。

- 計算 IoU 值。

- 讀取陀螺儀 x,y 角度。

- 判斷是否顯示拍照按鈕。

檢測項目：

    - IoU 是否 > 0.5。

    - 陀螺儀角度是否在 x∈[-20°,5°], y∈[-5°,5°]。

    - 按鈕顯示/隱藏是否正確。

成功條件：

條件滿足時顯示拍照按鈕，否則提示重新拍攝。

      - 測試案例：拇趾外翻角度計算與分級

- 對應需求：需求文件 2-2「角度計算」

進行條件：已完成去背並顯示拍照按鈕，使用者拍攝足部影像。

測試方法：

- 使用 Keypoint R-CNN 偵測三個特徵點。

- 計算三點角度。

- 套用分級規則 (輕度/中度/重度)。

檢測項目：

          - 三個特徵點是否正確標註。

          - 角度計算誤差是否 ≤ ±2°。

          - 分級結果是否符合臨床標準。

成功條件：

角度與分級正確，誤差在可接受範圍內。

      - 測試案例：後跟彎曲角度計算

- 對應需求：需求文件 2-2「角度計算」

進入條件：使用者拍攝足跟影像，系統已載入後跟特徵點模型。

測試方法：

- 偵測後跟特徵點。

- 擬合曲線或計算夾角。

- 分類足跟型態 (直型/內彎/外翻)。

檢測項目：

    - 特徵點偵測正確率是否 ≥ 95%。

    - 曲率/角度計算誤差是否 ≤ ±2°。

    - 足跟型態分類正確率是否 ≥ 90%。

成功條件：

特徵點偵測與分類正確，角度計算精準。

- 非功能性需求與檢測項目

- 效能需求

系統必須在合理時間內完成影像分析與角度計算，並支援批次處理。

- 需求 1-1：系統能在 3 秒內完成足部影像分析與角度計算。

檢測項目：單張影像分析時間是否 ≤ 3 秒。

- 需求 1-2：APP 啟動時間不得超過 5 秒，

並能快速載入主要功能模組。

檢測項目：啟動時間是否 ≤ 5 秒，主要模組是否能立即使用。

- 需求 1-3：支援批次處理功能，

可同時分析多張足部影像而不影響效能。

檢測項目：一次處理 10 張影像，平均處理時間是否仍 ≤ 3 秒/張。

成功條件：

以上條件均達成。

- 可用性與可靠性

系統需具備高可用性，並在不同平台與情境下保持穩定。

- 需求 2-1：系統應具備 99% 的可用性，全年無重大故障。

檢測項目：全年運行時間紀錄，停機時間是否 ≤ 1%。

- 需求 2-2：APP 應支援 Android 與 iOS 雙平台，

並能在主流手機型號上穩定運行。

檢測項目：於 Android 與 iOS 測試，是否能正常安裝與執行。

- 需求 2-3：當模型偵測失敗或資料不足時，

系統應提供友善提示並引導使用者重新操作。

檢測項目：輸入模糊影像時，是否顯示「請重新拍攝」提示。

成功條件：

以上條件均達成。

- 安全性

系統需保障使用者的隱私與資料安全。

- 需求 3-1：所有使用者影像與分析結果應加密儲存，

並符合個資保護法規。

檢測項目：資料庫是否採用AES 或同等級加密。

- 需求 3-2：APP 需具備登入驗證機制，

避免未授權存取個人健康資料。

檢測項目：未登入狀態下是否能存取個人資料。

- 需求 3-3：系統不得將使用者影像用於未經同意的第三方用途。

檢測項目：檢查 API 與後端是否有外部傳輸行為。

成功條件：

以上條件均達成。

- 可維護性與擴充性

系統架構需具備模組化設計，便於更新與擴充。

- 需求 4-1：模型與影像處理模組應模組化設計，

便於日後更新與替換。

檢測項目：是否能獨立更新模型而不影響其他模組。

- 需求 4-2：系統架構應支援未來新增功能，

如足弓高度分析、步態偵測。

檢測項目：是否能新增模組並與現有架構整合。

- 需求 4-3：所有分析邏輯與參數應可透過後台設定調整，

支援版本升級。

檢測項目：是否能在後台修改分級門檻並立即生效。

成功條件：

以上條件均達成。

- 使用者體驗(UX)

系統需提供簡潔直覺的操作流程與友善介面。

- 需求 5-1：操作流程應簡潔直覺，

使用者能在三步驟內完成一次完整量測。

檢測項目：是否能在「拍照 → 分析 → 查看結果」三步完成。

- 需求 5-2：分析結果應以圖像與文字並陳方式呈現，

並提供衛教建議。

檢測項目：結果頁面是否同時顯示角度圖示與文字建議。

- 需求 5-3：APP 應支援深色模式與無障礙設計，提升使用者友善性。

檢測項目：是否能切換深色模式，字體大小是否可調整。

成功條件：

以上條件均達成。